## Sheet1
本参数仅供参考，具体以调研现场参数为准
彩色超声多普勒诊断仪(2台偏介入高端机)配置、功能要求及相关参数一览表
编号 | 配置及功能要求
一、 | 设备用途及配置概要：
1 | 具有全身应用能力
2 | 每台探头配置6把：腹部凸阵探头、高频线阵探头（浅表）、高频线阵探头（血管、胃肠）、腔内双平面探头（一线一凸）、成人心脏探头、小微凸介入探头
二、 | 基本技术参数与性能要求：
1 | 主机物理通道数≥256
2 | 具备应变式弹性成像和剪切波弹性成像，腔内探头（含双平面）需支持应变弹性成像和剪切波弹性成像
3 | 具有超分辨造影成像技术
4 | 具有超微血流成像
5 | 配造影定量分析软件（包含超分辨造影）
6 | 腔内探头（含双平面）需支持超声造影
7 | 具备融合成像功能
8 | 具备脂肪肝定量评估分析
9 | 具有心脏斑点追踪技术
10 | 具备DICOM3.0数据传输接口
11 | 具备DICOM结构化报告和worklist功能
三、 | 可选配技术参数与性能要求
1 | 粘弹性及定量分析功能
2 | 具备造影弹性联合分析功能
3 | 其它独家或最新科研技术及相关软件
彩色超声多普勒诊断仪(2台高端偏肌骨妇产全身机)配置、功能要求及相关参数一览表
编号 | 配置及功能要求
一、 | 设备用途及配置概要：
1 | 具有全身应用能力
2 | 每台探头配置9把:腹部凸阵探头、高频线阵探头（浅表）、高频线阵探头（血管、胃肠）、心脏探头、超高频肌骨探头（频率大于26MHz）、端射式腔内探头、腹部三维探头、腔内三维探头、腔内360度探头
二、 | 基本技术参数与性能要求：
1 | 主机物理通道数≥256
2 | 具备应变式弹性成像和剪切波弹性成像，腔内探头需支持应变弹性成像和剪切波弹性成像
3 | 具备超分辨造影成像技术
4 | 具有超微血流成像
5 | 具备自动卵泡测量
6 | 具备输卵管造影功能
7 | 子宫内膜自动成像
8 | 具备盆底超声自动测量功能
9 | 具备DICOM3.0数据传输接口
10 | 具备DICOM结构化报告和worklist功能
三、 | 可选配技术参数与性能要求
1 | 粘弹性及定量分析功能
2 | 具备造影弹性联合分析功能
3 | 其它独家或最新科研技术及相关软件
彩色超声多普勒诊断仪(2台中高端妇产机)配置、功能要求及相关参数一览表
编号 | 配置及功能要求
一、 | 设备用途及配置概要：
1 | 具有全身应用能力
2 | 每台探头配置5把:腹部凸阵探头、高频线阵探头（血管）、高频线阵探头（浅表）、心脏探头、端射式腔内探头（含穿刺架）
二、 | 基本技术参数与性能要求：
1 | 具备应变式弹性成像和剪切波弹性成像
2 | 具有超声造影（含腔内探头）
3 | 具有超微血流成像
4 | 具备DICOM3.0数据传输接口
5 | 具备DICOM结构化报告和worklist功能
三、 | 可选配技术参数与性能要求
1 | 其它独家或最新科研技术及相关软件
便携彩色超声多普勒诊断仪(1台中高端便携彩超)配置、功能要求及相关参数一览表
编号 | 配置及功能要求
一、 | 设备用途及配置概要：
1 | 具有腹部、心脏、神经、外周血管、浅表组织与小器官、介入等便携应用能力
2 | 探头配置3把：腹部凸阵探头、高频线阵探头（血管）、心脏探头、小微凸介入探头
二、 | 基本技术参数与性能要求：
1 | 台车1个
2 | 扩展器1个或多个探头接口
3 | 断电情况下支持≥1.5小时的连续扫查
4 | 整机重量≤4千克
5 | 支持弹性成像技术
6 | 支持造影成像探头
7 | 具有无线数据传输功能
8 | 具备DICOM3.0数据传输接口
9 | 具备DICOM结构化报告和worklist功能
100万2台超声配置、功能要求及相关参数一览表
一、 | 整机主机核心参数（笔记本式一体化）
1 | 设备类型：全数字化彩色多普勒超声诊断系统，笔记本式一体化主机，非掌上、非台式机型，机身自带便携提手，镁铝合金医用机身，耐腐蚀、易消毒
2 | 整机重量：含内置电池整机重量≤6kg，轻便便携，适配院内转运及外出诊疗
3 | 显示屏幕：配备≥15.6英寸医用高清防眩光显示屏，支持180°翻转调节，自动亮度自适应，满足强光、暗光诊疗环境使用，支持高清成像显示
4 | 探头接口：主机自带≥3个全激活通用探头接口，所有接口支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头通用互换，无需转接配件，支持多探头同时插接切换使用
5 | 操作配置：整机自带防水可消毒全键盘，配备自定义快捷操作按键，支持一键成像优化、模式切换，操作便捷高效
6 | 续航能力：配置双锂电池热插拔设计，支持不断电更换电池，单块电池连续工作续航≥4小时，整机总续航≥8小时，满足全天床旁不间断诊疗
7 | 启动性能：整机快速启动，开机进入工作状态≤2秒，待机唤醒≤1秒，无需长时间等待，适配急诊快速诊疗需求
8 | 防护等级：主机防护等级≥IP54，探头防护等级≥IP67，支持医用常规擦拭消毒，防尘、防水、防磕碰，适配手术室、感染科等严苛诊疗环境
9 | 存储配置：标配≥1TB高速固态硬盘（SSD），整机图像电影回放帧数≥10000帧，支持原始图像数据存储、回放、后期参数调节
10 | 网络接口：标配USB3.0、HDMI、千兆网口、Wi-Fi6、蓝牙5.2，兼容DICOM3.0标准，可直接对接院内PACS、HL7医疗系统，支持图像无线传输、打印、存档
二、 | 配套专用移动推车参数（必配）
1 | 适配要求：标配原厂专用配套移动推车，与主机型号精准匹配，含嵌入式主机固定托架，带安全锁扣，防止主机坠落
2 | 材质工艺：采用医用级铝合金+ABS环保材质，无毒无味、耐腐蚀、易清洁消毒，符合医用院感标准
3 | 结构配置：推车高度可调节，配备≥3个专用探头挂位、探头线收纳槽、电源适配器专属抽屉、医用置物托盘，收纳规整，满足诊疗配套需求
4 | 移动性能：配备静音万向刹车轮，移动顺滑无噪音，四轮可锁定固定，底座占地面积小（≤60×70cm），适配病房、手术室狭小空间穿梭使用
5 | 承重性能：推车额定承重≥15kg，结构稳固，长期使用无变形、晃动
三、 | 标配探头配置（全身全覆盖，4支原装高端探头）
1 | 核心探头技术：所有标配探头采用单晶/复合材料工艺，宽频变频、电子聚焦、动态孔径技术，阵元数≥192，成像分辨率高、穿透力强，满足全身精细化诊断
2 | 腹部凸阵探头（标配）：频率1.8–6MHz，最大成像深度≥40cm，支持宽景成像技术，适配腹部、妇产、泌尿、儿科深部组织诊断
3 | 浅表线阵探头（标配）：频率5–18MHz超高频，适配浅表组织、外周血管、肌骨、神经、甲状腺、乳腺等小器官精细化诊断
4 | 心脏相控阵探头（标配）：频率1.5–5MHz，扇角≥90°，支持心脏全切面扫查，适配成人、小儿心脏、急诊心胸诊断
5 | 腔内探头（标配）：频率5–12MHz，广角成像视角，适配妇科、直肠腔内超声检查及介入穿刺引导
四、 | 高端成像性能参数（接近台式诊断级）
1 | 二维灰阶成像：动态范围≥250dB，可视可调；TGC调节段数≥10段，LGC≥6段；空间复合成像≥9线，有效降噪提升图像清晰度；凸阵20cm深度帧速率≥40帧/秒，相控阵15cm深度帧速率≥80帧/秒，成像流畅无拖影
2 | 多普勒成像系统：完整支持CDFI彩色血流、PDI能量多普勒、PW脉冲波多普勒、CW连续波多普勒模式；低速血流探测灵敏度≤0.3mm/s，可清晰显示微小微血管血流；高速血流探测≥8m/s，满足大血管、心脏高速血流检测；CW多普勒最大流速≥35m/s，适配心脏高速血流诊断
3 | 成像辅助功能：支持B/C同宽实时成像、一键智能图像优化、血流取样框偏转调节，适配不同部位诊疗需求
4 | 高级成像功能
（1）组织谐波成像+造影谐波成像，配套超声造影分析软件，支持微血管造影成像、造影定量分析；
（2）实时组织弹性成像+定量分析功能，支持应变、剪切波弹性检测，适配肿瘤、结节良恶性辅助鉴别；
（3）智能穿刺引导、针增强成像技术，支持术中、床旁介入精准穿刺；
（4）AI智能辅助诊断系统，支持自动解剖识别、AI降噪、自动测量（心脏EF值、血管IMT、胎儿生物参数等）。
五、 | 临床应用功能
1 | 临床预设场景：内置≥20种全身临床检查预设模式，涵盖腹部、妇产、心脏、小器官、外周血管、泌尿、肺部、肌骨、急诊、麻醉、介入、儿科等全科室应用
2 | 适配诊疗场景：支持床旁重症监护、术中超声、急诊急救、移动体检、介入穿刺、基层会诊等多场景诊疗工作
3 | 测量分析功能：内置全套智能测量软件，支持心脏、血管、妇产、腹部、肌骨等多部位参数自动测算、报告自动生成