项目需求

一、项目背景

扬州大学附属医院作为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，一直致力于提升医疗服务水平，改善患者就医体验。2018年医院建设智慧一期项目，采购部分自助机、多功能报告机、报到机、候诊屏、诊间屏等信息化服务设施，为保证这些设备正常运行及及网络正常通讯，现拟采购部分设备日常运维服务。

- 二、项目说明

（1）项目名称：智慧医院一期硬件维保

（2）服务时间：一年

（3）项目标的：25万

（4）本项目面向中小微企业公开招标。

（5）多功能自助终端维保费用按月结算，其它维保项目按季度付款，院方每月进行服务考核（若因医院系统更换原因，相关分项系统进行更换，则该分项维保终止，分项维保费用以该分项新系统上线月份为准）。

（6）服务商提前对医院硬件设备数量及配置进行谈判了解。

（7）本招标文件中标注斜体字加下划线的款项为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

（8）在合同期内，由于项目属性发生变化或者涉及替代的项目，甲方有权随时终止该项目，并按照自然月支付乙方维保费用。

（9）本项目不支持联合体投标。

（10）本项目不允许分包或转包。

三、维保设备清单

本维保服务涉及自助机、多功能报告机、报到机、候诊屏、诊间屏的设备的日常维护、维修（含配件）， 维保服务设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 原设备提供商 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助报到机 | 南师大 | 32台 |
| 2 | 55英寸候诊显示屏（含Windows控制器,显示屏） | 南师大 | 29套 |
| 3 | 32英寸窗口显示屏（含Windows控制器,显示屏） | 南师大 | 33套 |
| 4 | 价格公示信息显示屏（含Windows控制器,显示屏） | 南师大 | 5套 |
| 5 | 22英寸诊间分诊显示屏（含Windows控制器,显示屏） | 南师大 | 100套 |
| 6 | 停诊信息显示屏（含Windows控制器,显示屏） | 南师大 | 2套 |
| 7 | 多功能自助终端 | 易联众 | 45台 |

报价按上表项目分项报价

- 四、服务要求

（1）服务商应对所运维设备功能及维护、维修配件等充分了解（提供驻场服务方案）。

（2）设备保养：每月对运维设备进行故障检测、除尘保养、运行状态检查，确保设备开机率，保证业务正常运行。设备保养应出具详细全面的相关书面文档，及时提供采购人有关系统运行的状态报告和运行建议。

（3）服务模式：服务商应提供主动与被动服务。每天7:30应逐一对运维设备进行巡检，确保正常就诊时间相关设备工作正常。巡检过程中发现设备故障应及时处置，系统使用异常应及时与信息化处联系处置。服务商应还能供24小时电话或微信报修服务，接到报修信息后，10分钟内响应并到达故障现场，一般故障半小时内解决问题并恢复正常使用，特殊故障8小时内解决问题并恢复正常使用，如不能在8小时内排除故障解决问题，服务商提供同等配置、型号或以上的备用机供医院免费使用。（提供服务承诺函，加盖投标人公章）

（4）故障维修：当机器发生故障或机件损坏时，及时提供现场更换服务，维修提供配件应符合原有设备相关技术参数，不得使用代替产品，每次维修后工程师向院方提供书面维修保报告一份，如配件涉及唯一供应商，服务商应自行与供应商联系，由此而产生的所有费用由服务商承担。（提供服务承诺函，加盖投标人公章）

（5）服务商必须指定固定联系人负责此项目运维管理。日常驻场运维人员不得少于2人（东、西两区均应安排服务人员），服务人员应具有网络与信息安全管理员高级（三级）及以上证书（提供服务承诺函和信息安全管理员高级（三级）及以上证书加盖投标人公章；提供投标人为运维人员缴纳的2026年2月至4月的社保证明材料）

（6）备件储备：服务商应依据设备状况储备相应维修零配件，并制订应急处置方案。

（7）服务期间如出现设备已失去维修价值，或达到报废标准时，服务商需提前1个月向信息化处提交评估报告，由院方同意后再行处置。

（8）项目总费用中包括运维期内所有费用（含服务费及设备更换费用），除院方认可的人为因素导致设备损坏的外，设备维护费用由服务商承担，院方不再提供其它费用。（提供服务承诺函，加盖投标人公章）

（9）服务文档：供应商应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：每个月10日前向采购人提供上月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认；故障抢修后的1个工作日内向采购人提交“故障检修记录”，每个自然月的10日前向采购人提供上月的抢修统计记录，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等；

（10）违约责任：如果服务商未能履行服务承诺，造成采购人实际经济损失，或者由于供应商技术人员责任造成买方设备损坏或其它责任事故，供应商必须承担相应赔偿。事故所造成损失的具体金额评估，由经双方认可的第三方权威机构执行；并且为评估所产生的其它费用，同样由事故责任方承担。

（11）对于涉及分诊叫号系统硬件模块的维修和设备的更换，所使用硬件设备的技术参数与质量不得低于原厂原配品质，满足医院现有系统的运行环境。在物理模块融合期间，必须保证原系统的正常运行。

（12）对于涉及多功能自助终端管理平台硬件模块的维修和设备的更换，所使用硬件设备的技术参数与质量不得低于原厂原配品质，满足医院现有系统的运行环境。在物理模块融合期间，必须保证原系统的正常运行。

（13）若涉及设备整体更换或控制模块更换，由中标单位负责系统接入所有事宜，医院不再支付额外费用。

（14）服务商对于智慧医院一期硬件运维过程中应当做好信息不良事件的梳理和记录，同一故障在同一个月内连续发生三次，服务商应当更换整个模块，同时跟信息化处书面报备。

五、服务考核

- 本服务项目费用支付前需进行考核，多功能自助终端服务每个月考核一次，其它服务项目每3个月考核一次。

- 服务期内考核得分90分（含）以上，考核合格，全额支付中标人服务期服务费用；考核得分低于90分的，以90分为基准，每低1分扣除相应服务期内维保服务费的1%，扣款在支付的服务款中扣除。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣分。

表：服务考核表

| 序号 | 服务项目 | 具体内容 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检 | 巡检计划执行情况（10分） | 20分 |  |
|  |  | 巡检范围及内容完整性（10分） |  |  |
| 2 | 基础保障 | 主动性保障（15分） | 45分 |  |
|  |  | 故障处理能力（15分） |  |  |
|  |  | 系统优化能力（15分） |  |  |
| 3 | 应急响应 | 突发事件应急响应及时性（10分） | 25分 |  |
|  |  | 突发事件应急处置执行情况（15分） |  |  |
| 4 | 文档管理 | 巡检记录表（5分） | 10分 |  |
|  |  | 故障分析报告（5分） |  |  |

- 对于技术水平低、服务态度差、责任性不强的驻场服务人员，服务方应依据院方要求进行整改或更换。

六、评分办法

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。（保留两位小数） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 项目实施方案 （10分） | 投标人提供详细的项目分析，项目价格应包含各构成部分，如人员费、设备更换数量、单价、配件来源等，充分体现项目实施的依据和合理性。 1、方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 2、方案较科学、严密、合理，描述较详细，较有针对性的得7分； 3、方案基本科学、严密、合理，描述基本详细，基本有针对性的得4分； 4、方案不科学、严密、合理，描述不详细，无针对性的得1分； 5、其他不得分。 |
| 日常服务方案 （10分） | 投标人提供详细的日常服务方案，包含驻场服务人员、项目配套服务人员的简介和客户满意度评价、售后服务方案、服务质量保证材料与措施、培训计划等，重点体现投标人服务能力。 1、方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 2、方案较科学、严密、合理，描述较详细，较有针对性的得7分； 3、方案基本科学、严密、合理，描述基本详细，基本有针对性的得4分； 4、方案不科学、严密、合理，描述不详细，无针对性的得1分； 5、其他不得分。 |
| 应急服务方案 （10分） | 投标人针对突发事件或者特殊时段（深夜或者节假日）提供应急服务方案，包括响应时间、应急服务团队、备品备件等。 1、方案科学、严密、合理，描述详细，具有针对性的得10分； 2、方案较科学、严密、合理，描述清楚，，较有针对性的得7分； 3、方案基本科学、严密、合理，描述基本详细，基本有针对性的得4分； 4、方案不科学、严密、合理，描述不详细，无针对性的得1分； 5、其他不得分。 |
| 巡检服务方案 （8分） | 投标人提供详细的巡检服务方案，包括定期和非定期巡检方案、巡检日志、归档管理制度。 1、方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 2、方案较科学、严密、合理，描述较详细，较有针对性的得5分； 3、方案基本科学、严密、合理，描述基本详细，基本有针对性的得3分； 4、方案不科学、严密、合理，描述不详细，无针对性的得1分； 5、其他不得分。 |
| 管理报告 （6分） | 投标人每季度向医院管理部门提供管理报告：配件清单、耗材清单、各类问题处理、维修保养记录、改善建议等。 1、方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 2、方案较科学、严密、合理，描述较详细，较有针对性的得4分； 3、方案基本科学、严密、合理，描述基本详细，基本有针对性的得2分； 4、方案不科学、严密、合理，描述不详细，无针对性的得1分； 5、其他不得分。 |
| 服务业绩 （10分） | 自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供1份得2分，满分10分；（自助机、多功能报告机、报到机、候诊屏、诊间屏 等相类似业绩，每一类最多计4分） 注：各供应商须提供合同复印件和对应的发票复印件加盖投标人公章，原件备查，无原件不得分。 |
| 企业实力 （16分） | 1、投标人具有ITSS运行维护三级及以上认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、五星服务认证证书信息、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份有效期内的证书得2分，满分10分； 2、投标人拟派本项目组成员中具有PMP项目管理师证书或者ITSS项目经理证书的，每提供一份有效证书得2分，满分4分。 3、投标人具有自主IT运维管理工具软件的（至少包括扫码报修、终端地理位置显示、满意度评价等功能），提供一份有效软件著作权证书，得2分，满分2分。 注：1、各供应商须提供有效证书或相关证明材料复印件加盖供应商公章，原件备查，无原件不得分。2、供应商提供上述第2项拟投入人员的相关证书，同时需提供供应商为该服务人员缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料） |